十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 盆底功能障碍个性化治疗系统 | R国产；£进口；£不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | - 盆底功能障碍个性化治疗系统是通过对于神经和肌肉软组织的电刺激进行盆底功能障碍物理治疗。具有缓解疼痛、改善肌肉健康状态，提高局部机能、促进肌肉、软组织损伤及细胞恢复的功能，亦可用于恢复及康复治疗。 通过横纹肌刺激手段，主要刺激目标为骨骼肌（主要分布于四肢），产生“肌肉泵”效应（四肢脉管的静脉瓣保证一段脉管内液体的单向流动，骨骼肌受到刺激后挤压脉管，该段脉管内液体流入下一段脉管，肌肉放松后，上一段脉管内液体再顺利流入该段脉管），从而改善肢体循环。 |  |
| 具体技术参数 | - 设备参数： - 电刺激通道数≥4个，多功能通道数≥4个，外部数字通道≥1个。 - *刺激电流强度应在：0-50mA任意调整，调节精度0.5mA。刺激电流脉宽应在：100-1000μS任意调整，调节精度50μS。刺激电流频率应在：1-400Hz任意调整，调节精度1Hz。 - *电流输出具备≥14项可编程参数：电刺激脉宽、频率、电流波形、电刺激阶段、阶段循环次数、电刺激序列、序列循环次数、阶段持续时间、治疗时长、上升时间、平台时间、下降时间、延迟时间、休息时间。 - 评估系统参数： - 具备多种评估模式，包括：盆底检查、产后检查、盆底肌肉评估等，并可利用编程功能，兼容多种评估模式、加入自主训练等。 - *具备专业的压力及电生理反射采集模式，将肌纤维类型分为I类肌纤维和II类肌纤维，II类肌纤维分为IIA和IIB，可分别对I类或II类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、疲劳度、最大压力及静息压力；肌电位的最大值、最小值及瞬间值，并分别对I类或II类肌纤维受损情况进行针对性治疗。 - 具有反馈全过程的记录与浏览，可以浏览所记录的治疗全过程、反射曲线、反射的平均值及肌力的测量。 - 具有游戏辅助反馈功能，达到锻炼目标和结果是，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。 - 治疗系统参数： - 具有≥8种治疗模式，包括：横纹肌电刺激、条件性电刺激、反馈采集、负反馈采集、场景反馈、反馈采集-电刺激、排尿记录表、TENS镇痛。 - 具有≥8预置盆底康复评估及治疗方案库，治疗方案数达≥200个以上。 - 混合模式（反馈采集-电刺激）具有：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（电刺激或生物反馈），各通道功能布局可调。 - *具备双刺激方案组合功能，可自由组合两个不同适应症的治疗方案进行治疗。 - 信息系统参数： - 报告集成盆底压力、肌电检查报告模板，包含≥10个模块，可个性化配置报告内容。 - 配备盆底预约随访系统，可满足盆底中心预约和随访管理需求：支持患者微信扫码预约治疗、公众号和短信自动推送随访通知、智能分配号源、自动生成预约统计报表。 - *具有可视化POP-Q模块，显示POP-Q分度坐标，显示各个分度区间，直观观察分度等级，自动计算分度结果，动态展示脏器脱垂解剖图。 - 具有治疗方案执行计划编排、治疗日至填写，支持治疗记录过程回放功能。 - 具有数据统计，包括筛查、治疗统计，并支持数据导出excel。 具有内置扫码枪，支持快速录入病人ID及其他编码，支持条码快速检索。 |  |