十堰市妇幼保健院医用设备采购技术参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申购设备名称 | 医用创口冲洗机 | ☑国产；□进口；□不限； |
| 功能用途描述 | 适用于普通外伤、狂犬病暴露后伤口创面的清洁、冲洗、消毒。 |
| **具体技术参数** | 设备功能：适用于普通外伤、狂犬病暴露后伤口创面的清洁、冲洗、消毒。技术参数：1、工作功率20—3200W.2、清水流量：350 ml/min—1000 ml/min。3、环境温度：10～40（℃）； 4、相对湿度：≤80%； 5、清水扬程范围：10～160（cm）； 6、洗液扬程：≥70（cm）； 7、可以按档位调节出水流量和压力。清水流量：在 350 ml/min～1000 ml/min 范围内可调； 8、有清洗水加热功能，清水温度范围28—36度，可以设定出水温度； 9、清洗时间：默认洗液冲洗时间为≥10秒， 默认清水冲洗时间≥ 4 分钟 ；10、清洗管长度：≥150cm； 11、噪声：≤65 dB（A）； 12、清洗液容积：≥200ml； 13、喷头可做到水液分离； 14、工作模式：应至少包含自动交替冲洗、手动洗液冲洗、手动清水动洗三种工作模式。15、仪器有自洁功能，保证管路清洁。16、设备自带有打印伤口处置记录单的功能（非外挂打印设备），记录单能长期保存。17、有语音提示相关操作功能。18、冲洗手柄上有压力调节按键和暂停冲洗按键，方便操作。19、显示屏支持触摸操作。 |
| **使用科室****科委会意见** | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期： |